国企采购招标文件

公

开

招

标

项目名称：2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

项目编号：ZJLYCG2025-045

采购单位：浙江寰龙环境建设有限公司

采购组织机构：浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司

2025年8月

目  录

......7

采购内容及要求3

6

Error: Reference source not found3

采购内容及要求0

- 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《龙游县国有企业采购管理办法》(龙政办发〔2021〕58号)等有关规定，浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司受浙江寰龙环境建设有限公司委托，对2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维进行公开招标，欢迎有意向的供应商参加本次采购活动。

一、项目概况：

1.项目名称：2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

2.项目编号：ZJLYCG2025-045

3.预算金额：130000元

4.最高限价：130000元

5.项目需求：详见采购内容及要求

6.采购方式：公开招标

7.服务期：合同签订之日起一年

二、合格投标人的资格要求：

1.满足《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发［2021］58号）第十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实国企采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。供应商需提供《中小企业声明函》等。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，且能承担本项目的供应商；

3.2项目负责人应具备相关专业知识，通过自动监控（水）运行证书或自动监控（污废水）运行证书；

3.3具备运维过程中产生的和化验室日常产生的废液处置能力或与第三方签订委托协议，有效期内。

4 .未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件获取时间和地点：

1.招标文件获取方式：本公告附件处下载。

2.报名时间：公告之日起至投标截止时间前，上午8:30﹣12:00，下午14:00﹣17:00（双休日、节假日除外），将报名资料扫描件发送至82810241@qq.com并致电采购代理机构，联系人金女士（电话：13567068978/718978）。

3.投标人报名时需提供以下资料（注：报名时采购代理机构不作资格审查，只负责接受报名。各供应商的资格，最终根据响应文件决定。）

3.1公司营业执照扫描件或事业单位提供有效《事业单位法人证书》扫描件；

3.2法定代表人授权书（授权书须明确被授权人姓名、身份证号码、采购项目名称、项目编号、联系电话、传真等）；

3.3报名人身份证扫描件；

供应商未提交上述报名资料参与本项目的投标将被拒绝。

四、投标文件的递交

1.递交截止时间：2025年8月13日15:00时整。

2.递交方式：送至或邮寄至采购代理机构处（浙江省衢州市龙游县龙洲街道清影南路2号世贸城9号楼2324、2325、2342、2343，浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司，收件人：金樟美）（原件无需邮寄，响应方需对提供的资料真实性负责）

注意：1）供应商应在2025年8月13日12:00时前，将投标文件送至或邮寄至（浙江省衢州市龙游县龙洲街道清影南路2号世贸城9号楼2324、2325、2342、2343，浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司，收件人：金樟美，收件人电话：13567068978/718978），逾期送达予以拒收（或作无效投标文件处理）。

2）采用邮寄投标的供应商应确保邮递员将邮寄的投标文件当面送达至收件人签收，如未当面送达收件人签收的，代理机构及采购人不承担因此产生的任何后果。投标文件通过顺丰或EMS邮寄，不接受其他快递邮寄，不接受邮费到付件。

五、开标时间及地点

1.本次招标将于2025年8月13日15:00时整在龙游县水务集团有限公司一楼开标室开标。本项目采用邮寄方式进行招标（供应商无需派代表参加）。

六、质疑与答复

1.投标人对采购公告、采购文件有异议的，在2025年8月11日17:00时前以书面形式向采购人和采购代理机构提出，逾期提出不予受理。

2.采购文件的答疑、补充、修改等于2025年8月12日17:00时前在龙游县水务集团有限公司网站公布，请各投标人务必注意。

七、投标信息发布及下载网址

龙游县水务集团有限公司网站（http://www.lyswjt.com/）

八、禁止参加本次采购活动的申请人

1.被“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/home/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信名单，且在处罚公示期内；被中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）列入国企采购严重违法失信行为信用记录名单，且在禁止参加国企采购活动的行政处罚期内；被浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）列入不良行为记录名单，且在禁止参加国企采购活动的行政处罚期内；以及其他不符合《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发［2021］58号）第十二条规定条件的申请人。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

九、其他事项：

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022)3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021)22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

3.供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。下载网址：（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/questionTemplate/2018-06-12/12149.html?utm=web-government-front.a2eab82.0.0.bfa64b40b61f11ebb4d961ca0e417884）。

十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购单位：浙江寰龙环境建设有限公司

联系人：叶先生 	          电话：13757036768

质疑联系人：叶先生          电话：13757036768

联系地址：龙游县东华街道荣昌路东道35号

2.代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司

项目联系人及电话：金女士 13567068978

质疑联系人及电话：许先生 13957027071

联系地址：浙江省衢州市龙游县龙洲街道清影南路2号世贸城9号楼2324、2325、2342、2343号（浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司）

3.监管部门：龙游县水务集团有限公司招投标分中心

联系人：夏先生

电话：18367058222

地址：龙游县荣昌大道35号

浙江寰龙环境建设有限公司

浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司

2025年8月5日

- 第二章 投标须知前附表及投标须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维 |
| 2 | 采购人 | 浙江寰龙环境建设有限公司 联系人：叶先生 电话：13757036768 |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司 联系人：金女士 电话：13567068978 |
| 4 | 最高限价 | 130000元 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起一年 |
| 6 | 付款方式 | 采用先运维后支付的方式，一年服务期完毕考核合格后一次性付清全款（乙方提供增值税专用发票）。 |
| 7 | 申请人资格要求 | 详见“第一章 招标公告” |
| 8 | 获取招标文件 | 详见“第一章 招标公告” |
| 9 | 分包 | ☑不允许 □允许，供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，事先需经采购人同意。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 11 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许，要求：只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审小组认为中标供应商的备选方案优于其按照招标文件要求的方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目无需投标保证金。 |
| 13 | 履约保证金收取及退还 | ☑不需要 □需要 1.交纳金额：中标金额的1%； 2.交纳方式：汇票/支票/银行转账/银行保函/保险公司保函； 3.交纳时间：签订合同的同时交纳； 4.退还：服务期满且无服务质量问题和异议后，30日内一次性退还（不计息）。 |
| 14 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | ☑本项目为专门面向中小企业采购，小微企业不享受价格折扣优惠。 □非专门面向中小企业采购项目，小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 15 | 采购项目属性 | 本项目属于：□货物类 ☑服务类 □工程类 |
| 16 | 行业划分标准和对应所属行业 | 1.采购标的对应所属行业：其他未列明行业； 2.中小企业划分标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 17 | 投标人对招标文件要求澄清的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，公告期限内获取采购文件的投标人应在自收到采购文件之日（获取采购文件之日）起7个工作日内提出，公告期限外获取采购文件的投标人应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，逾期将不予受理。 供应商提交的质疑函应符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》要求。下载网址：（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1675407725512）。 |
| 18 | 招标人澄清的截止时间 | 采购人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，在招标公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，采购人将不延长提交投标文件的截止时间。 |
| 19 | 评标办法 | 综合评分法。 |
| 20 | 评标委员会 | 委托监管部门随机抽取组成，成员共3人，其中采购人代表1人，专家2人。 |
| 21 | 投标截止时间 | 2025年8月13日15:00时前（北京时间），邮寄投标 |
| 22 | 投标文件递交 | 投标文件提供正本一份、副本四份。 注：投标文件应装订成册，建议胶装，▲若采用卡条、抽杆夹等形式装订的（或其他可使响应文件可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的装订方式）的均按无效标处理。 |
| 23 | 投标有效期 | 90天 |
| 24 | 投标报价 | 1.本次采购投标预算/最高限价130000元，报价不得超过最高限价，否则作为废标处理。 2.报价应包括管理费、人工费、专业设备费、工具耗材费、工具维修费及机械折旧费、劳保福利费、人身意外伤害保险、合理利润、税金、招标代理费及依照有关法规涉及的保障费用等为完成本项目服务可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面包干，如有漏项，视同已包含在项目报价中，不作调整。投标人不得再要求追加任何费用。 |
| 25 | 报价次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价。 |
| 26 | 开标时间及地点 | 2025年8月13日15:00时整（北京时间） 龙游县水务集团有限公司一楼开标室 |
| 27 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十日内 |
| 28 | 网址 | 龙游县水务集团有限公司网站（https://www.lyswjt.com/） |
| 29 | 解释 | 本投标文件的解释权属于采购人所有 |

二、投标须知

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

2.定义

2.1“招标人”系指组织本次招标的浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司。

2.2“采购人”系指提出本次采购的委托单位：浙江寰龙环境建设有限公司。

2.3“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

2.4“设备”系指投标人按采购文件规定，须向招标人（使用单位或买方）提供一切设备、机械、工具及其他有关材料。

2.5“服务”系指采购文件规定投标人须承担的项目所要求的服务。

2.6“▲”系指实质性要求条款或参数。

3.投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4.招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

5.投标委托

本项目采用邮寄方式投标，投标人代表不需要到现场。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标

7.特别说明：

7.1▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的政府采购活动。

7.2▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第410条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在投标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

7.5投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

7.6金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

8.落实政府采购政策需满足的要求

8.1小微企业根据财政工信部《关于印发（政府采购促进中小企业发展管理办法）的通知》财库（2020）46号的相关规定。经采购人确认，本项目为专门面向中小企业采购招标，小微企业不享受价格折扣优惠，政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：8.2小型微型企业划型标准①在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的小型企业和微型企业，但与中型或大企业的负责人为同一人，或者与中型、大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同小型企业和微型企业。8.3所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。8.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除： （1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。8.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。8.6在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。8.7根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】和《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）有关规定，货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上按最高优惠幅度10%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 8.8小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。8.9按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型企业不得将合同分包给大型企业。 8.10不可享受本办法规定的中小企业扶持政策的情形（1）未提供《中小企业声明函》，或者提供的《中小企业声明函》不符合相关规定。（2）监狱企业、残疾人福利性单位属于小型微型企业的，不重复享受小微企业优惠政策。（3）事业单位和社会团体不属于企业，不享受小微企业扶持政策。8.11供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。9.监狱企业根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小微企业。监狱企业应当提供《监狱企业声明函》及由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，否则不予认可。10.残疾人福利性单位根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型微型企业。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。

三、招标文件说明

1.招标文件的组成

1.1招标公告

1.2投标须知前附表及投标须知

1.3采购内容及要求

1.4合同的通用和专用条款

1.5应提交的有关格式范例

2.招标文件的澄清及修改

2.1招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告；不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长递交投标文件的截止时间。

2.2投标人对招标文件有异议的，公告期限内报名的供应商应在自收到采购文件之日（报名申请之日）起7个工作日内，公告期限外报名的供应商应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司提出质疑，逾期将不予受理。招标人将在收到异议之日起7个工作日内作出答复，有变更的在本采购信息发布媒体上发布变更公告，公告内容作为招标文件的构成部分。

2.3非报名供应商不是参与本项目活动的供应商，浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司不受理其质疑。

2.4招标文件澄清、答复、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改或补充等通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.5招标文件的澄清、答复、修改或补充，一经采购公告原发布媒体发布，即视为所有投标人都已经收到相关文件。投标人应及时关注采购公告原发布媒体上针对本项目的澄清、答复、修改或补充等通知，投标人因自身疏忽而导致投标文件不能实质响应或其他损失，其产生的后果由供应商自身承担。

四、投标文件的编制

1.总体要求

1.1供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致废标处理。

1.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

1.3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册，建议胶装。资格审查文件、资信技术文件、报价文件若采用卡条、抽杆夹等形式（或其他可使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的装订方式）的装订不予接收。

2.投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格审查文件】、【资信技术文件】和【报价文件】，各提供正本一份、副本四份。

▲2.1资格审查文件

2.1.1包括但不限于以下内容：

1）▲投标声明书；（格式见附件）

2）▲有效的投标人《企业法人营业执照》扫描件或事业单位提供有效《事业单位法人证书》扫描件；

3）▲法定代表人身份证明或法人授权委托书；（格式见附件）

4）▲符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（格式见附件）

5）▲中小企业声明函或监狱企业声明函或残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；

6）▲项目负责人应具备相关专业知识，通过自动监控（水）运行证书或自动监控（污废水）运行证书；

7）▲具备运维过程中产生的和化验室日常产生的废液处置能力或与第三方签订委托协议，有效期内；

8）投标人认为需要提供的其他资格文件或说明（如有提供，格式自拟）。

▲上述资格文件为通过式评审，如有缺少或不符合要求的，视为资格审查不通过。

2.2资信技术文件

2.2.1包括但不限于以下内容：

1）供应商评分索引表；（格式见附件）

2）投标人基本情况表；（格式见附件）

3）项目负责人一览表；（格式见附件）

4）项目实施人员一览表；（格式见附件）

5）企业项目业绩一览表；（格式见附件）

6）商务响应承诺函；（格式见附件）

7）投标人认为有需要的其他资料（参考评分办法编制，格式自拟）。

2.3 报价文件

包括但不限于以下内容：

1）▲报价函；（格式见附件）

2）▲报价一览表；（格式见附件）

3）投标人认为需要提供的其他商务资料。

3、投标文件的语言及计量单位

3.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

3.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

3.3 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

4、投标报价

4.1 报价应包括管理费、人工费、专业设备费、工具耗材费、工具维修费及机械折旧费、劳保福利费、人身意外伤害保险、合理利润、税金、招标代理费及依照有关法规涉及的保障费用等为完成本项目服务可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面包干，如有漏项，视同已包含在项目报价中，不作调整。投标人不得再要求追加任何费用。

4.2 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件，且不得高于最高限价。否则作为废标处理。

4.3投标人应按上述条款的要求填写，作为评标委员会选定中标人的标准之一，但不能限制采购单位以其他方式签订合同的权力。

5.投标文件内容填写说明

5.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是供应商的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项。

5.2 无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

5.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

5.4《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

5.5投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

5.6供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

5.7投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

5.8由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

6.投标有效期

6.1▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

6.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

五、投标文件的签署及规定

1.供应商应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资格审查文件”、“资信技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

2.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

3.▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由法人或授权代表在旁边签字或加盖投标单位公章才有效。

5.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

6.投标文件的密封和标记。

六、投标文件的递交

1.递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件送至或邮寄至采购代理机构，逾期送达或未送达指定地点的，采购代理机构将不予受理。

2.投标文件的修改和撤销

2.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但供应商必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2.2供应商修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

2.3在递交投标文件截止期之后，供应商不得对其投标文件作任何修改，不得撤回其投标文件。

2.4实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

七、投标无效的情形

1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

1.1投标人不符合投标资格条件的；

1.2投标文件未有效授权的；

1.3招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

1.4资格审查或资信技术文件中包含投标报价的；

1.5投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

1.6投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.7投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

1.8报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

1.9提供虚假材料谋取中标的；

1.10投标方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

1.11不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

1.12投标文件未按规定要求提供签字盖章的；

1.13投标人的报价明显高于其市场价或低于成本价的，该投标人不能合理说明原因并提供证明材料的；

1.14投标报价漏项超过投标报价5%以上的或漏项超过2项及以上的，均属无效投标；

八、废标的情形

1.采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

1.1有效投标单位不足3家的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3投标人的报价均超过了采购预算（限价），采购人不能支付的；

1.4因重大变故，采购任务取消的。

九、开标和评标

1.开标

主持人宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

主持人介绍参加开标会的人员名单。

主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

投标人的法定代表人或授权代理人须到场参加开标活动并签到，代理机构对各投标人代表身份进行查验，法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则视为放弃投标，本项目采用邮寄投标，投标人代表无需到现场。

代理机构负责接收合格的投标文件，法定代表人或投标人授权代表同时签字确认，不合格的投标文件当场退回。

当众拆封资格审查文件，清点投标文件正本、副本数量，将拆封后符合招标文件要求的投标文件送评标室评审；不符合要求的，当众退还。评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

当众拆封资信技术文件，清点投标文件正本、副本数量，将拆封后符合招标文件要求的投标文件送评标室评审；评分结束后，由主持人公布有效投标的评分结果。

当众拆封投标报价文件，并宣布各投标人投标报价，将符合招标文件要求的送评标室评审，资信技术文件评审不符合要求的，其投标报价文件不予拆封。除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、资质证书（或资质备案文件）、资格职称证书、合同等）外，其他文件概不退还。

采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

公布中标候选人名单。

开标会结束。

2.评标委员会

2.1评标委员会人数3人，其中采购代表1人，专家2人，按相关规定依法组建。评标工作由评标委员会负责，评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

2.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购单位代表不得担任评标组长。

3.评标

3.1评标按下列程序进行：

（1）依法组建评标委员会；

（2）评标前准备；

（3）资格审查；

（4）技术标评审；

（5）报价评审；

（6）完成评审报告。

3.2本项目先开资格审查文件，再开资信技术文件、最后开报价文件。

3.3资格性检查和符合性检查

3.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表所述的资格标准对投标人进行资格审查。如果投标人不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格审查文件不全的，其投标文件将被否决。

3.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求做出响应。实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同规定的范围、质量；

（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和投标人合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其他做出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行详细评审，其投标文件将被否决。

3.3.3评标委员会按招标文件规定的评标原则和评标方法，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件的资信技术文件和报价文件进行打分。

3.3.4最后计算出各投标人的各项得分和总得分，当场公布各投标人的各项得分及总得分。评标委员会需对各项得分进行确认。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的，应由相关人员当场改正或作出说明。

3.3.5评标委员会按照综合得分由高到低的顺序进行排名，推荐1名中标候选人。综合得分最高的为第一中标候选人。综合得分相同时，价格低者优先；综合得分相同且报价相同，以技术指标优者优先；以上均相同则摇号确定。

3.3.6起草评标报告，所有评标委员会成员须在评标报告上签字确认。

3.4投标文件的详细评审

3.4.1评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分。对所有投标人的评审，都采用相同的程序和标准，不受任何单位和个人的干预。

3.4.2评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑义或异议，可要求供应商对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

4.评标原则

4.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

4.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

4.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

4.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

5.投标文件的澄清

5.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.投标文件的错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.确定中标人

7.1采购代理机构自评审结束后2个工作日内将评标报告及有关资料送交采购人。

7.2采购人应当在收到评审报告及有关资料后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选人中，按照综合得分排序由高到低的原则确定1家中标候选人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序前1名的中标候选人为中标人。

7.3采购人确定中标人过程中，发现中标候选人有下列情形之一的，应当不予确定其为中标人：

（1）发现中标候选人存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）中标候选人因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）中标候选人无偿赠与或者低于成本价竞争的；

（4）中标候选人提供虚假材料的；

（5）中标候选人恶意串通的。

（6）中标候选人有本条情形之一的，采购人可以确定后一位中标候选人为中标人，但须符合法定家数。无法确定中标人的，应当重新组织采购。

8.中标通知及中标公告

8.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，同时在龙游县水务集团网公告中标结果。公示期限为1个工作日。

8.2中标通知书发出后，中标人须于2个工作日内到采购代理机构领取中标通知书，拒绝领取中标通知书的，将视为放弃中标，取消其中标资格。采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将承担相应的法律责任。

8.3中标人的投标文件本应作为投标无效处理或者有政府采购法律法规、规章规定的中标无效情形的，经查实，取消其中标资格，收回发出的中标通知书（中标人应当交回），由排名之后的中标候选人替补，或者重新开展采购活动。

8.4中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

9.质疑与投诉

9.1投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑；投标人对采购单位、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向相关部门投诉。

9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3如质疑、投诉不成立且恶意诽谤的，同时由相关部门根据规定进行必要的处罚。

十、授予合同

1.签订合同

1.1中标人须在中标通知书发出之日起30日内按指定的时间、地点与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

1.2中标通知书、招标文件、澄清文件及中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

1.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

1.4中标人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的，或者违反法律法规、招标文件规定的，在符合法律法规规定下采购人可以与排位在中标人之后的中标候选人签订采购合同，或者重新招标。

1.5签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

2.补充合同

采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

3.合同备案

3.1中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

3.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

十二、法律责任

1.投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

1.3与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的；

1.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

十三、诚信管理

供应商有下列情形之一的，依据《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件第三十八条和第三十九条的规定记录不良行为、黑名单及处罚。

第三十八条注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应按不良行为记入该注册供应商诚信档案中：

（1）开标后擅自撤回采购投标文件，或扰乱开标现场，影响采购活动继续进行的；

（2）中标、成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质内容的协议的；

（3）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）政府采购合同的；

（4）超过合同约定的供货（或服务）时间达30日以上的；

（5）中标、成交后，将政府采购合同转包或擅自分包给其他供应商的；

（6）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（7）擅自降低产品质量等次和售后服务，或以次充好、偷工减料的；

（8）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询标、谈判时的承诺；

（9）在供应商库中发布的产品服务信息或在政府采购网上宣传的信息与实际明显不符，或故意误导采购人的；

（10）不按规定或不及时变更供应商库中的有关信息的；

（11）年内在全省被质疑或投诉累计分别在20和10次以上且60%以上被驳回的，或恶意举报给采购人或采购代理机构造成损害的；

（12）各级财政部门认定的其他有违诚实信用的行为。

第三十九条注册供应商有下列情形之一的，采购单位或采购代理机构应向同级财政部门书面报告，并提请财政部门将其列入“黑名单”或者依法作出处罚；各级财政部门在依法处罚的同时，应将该情况按不良行为记入该供应商诚信档案中，同时将该供应商列入“黑名单”公开曝光：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或提供其他不正当利益，或因此被其他国家机关立案查实的；

（5）在招标采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）哄抬、操纵采购报价，或采购价格（包括产品及其配件、耗材等价格）明显高于市场平均价的；

（7）提供虚假材料骗取注册供应商资格的；

（8）伪造《浙江省政府采购注册供应商信息登记表》的；

（9）销售或发布法律、法规禁止销售的商品、服务和其他违法信息的；

（10）其他违反法律、法规和采购管理有关规定的行为的。

十四、采购代理费用

1.采购代理服务费

本次采购，招标代理费3000元，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。

2.以上费用不在报价中单列，请供应商在报价中予以考虑。

3.若出现终止采购情形的，采购代理服务费由采购人支付。

4.解释权：根据《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发［2021］58 号），参考《中华人民共和国政府采购法》等有关规定编制的，解释权属采购人。

- 采购内容及要求

一、项目名称：2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

二、项目编号：ZJLYCG2025-045

三、最高限价：130000元

四、采购内容及要求

1.2025年城南污水处理厂出水在线监测登记表运维单位服务采购详见《技术规格性能参数》

2.服务期：合同签订之日起一年。

3.主要内容：COD、 PH、水温、出水流量仪、数据采集仪、自动采样仪（一套标配），氨氮监测设备、总磷总氮监测等设备的运行及维护，按环保相关规定处置运维过程中产生的和污水厂化验室日常产生的废液。

五、技术规格性能参数：

1.废水在线监控系统日常维护：每日上午下午二次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续性异常情况，应立即前往污染源在线监测房对仪器进行检查。

2.COD分析仪日常、定期维护：

（1）每48小时自动进行COD水质在线检测仪的零点和量程校正；

（2）每周检查稀释液，发现不足时应及时添加；

（3）对于用电极法测量的仪器，每周检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；

（4）每月进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验（可自动校准或手动校准）；

（5）每3个月对水样导管、排水导管、活塞和密封圈进行检查，并根据实际情况进行更换；

（6）每3个月对仪器进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

3.出水流量计、PH、温度计、采样器的定期维护：

（1）每1个月至少用酸液清洗1次PH分析仪的电极，每2个月至少用标准液进行1次两点校准；

（2）每月检查超声波流量计高度是否发生变化，必要时进行校正；

（3）每3个月对流量计进行1次零点校正；

（4）每3个月检查等比例采样管是否完好、采样量是否准确。

4.总磷总氮分析仪日常维护、定期保养：

（1）每周检查装置是否漏液、试样槽是否清洁，必要时候进行添加和清洗；

（2）每月进行试剂更换并校正；

（3）每月检查采样部分、计量单元、反应器单元、加热器单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗；

（4）服务期限内至少更换8通阀转子、注射器的柱塞头、管道泵头一次；

（5）每6个月对仪器至少进行1次零点和量程及相关性的自动或手动校准；

（6）服务期限内至少更换UV灯一次。

5.氨氮自动分析仪定期维护：

（1）每月检查气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁；

（2）每3个月检查气敏电极膜，必要时进行更换；

（3）服务期限内至少需更换氨氮管件和电极一次；

（4）每6个月对仪器至少进行一次零点和量程及相关性的自动或收到校准。

6.正常运行考核要求

| 序号 | 考核内容 | 评 分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未通过季度数据有效性审核 | 扣10分 |
| 2 | 系统季度正常传输率低于90% | 扣30分 |
| 3 | 系统季度数据完整率低于90% | 扣30分 |
| 4 | 缺少设备操作使用维护、保养记录，运行、巡检记录，定期校准校验记录，标准物质易耗品定期更换记录，设备故障状况及处理记录 | 每缺一项扣5分 |
|  | 运维记录不全 | 每处扣1分 |
|  | 记录与历史数据不符，编造数据记录 | 扣15分 |
|  | 运维场所卫生环境不整洁 | 扣1分 |
| 5 | 各级环保部门检查发现标样测定不合格 | 扣10分 |
| 6 | 各级环保部门检查发现自动监测设施配套使用的标气和试剂不符合要求或超过有效使用期 | 扣5分 |
| 7 | 各级环保部门检查发现自动监测数据与日常监督性监测、飞行监测等监测数据偏差超过相关技术规范要求 | 扣10分 |
| 8 | 污染源自动监测设施故障在48小时内未能修复，没有按要求更换备用设施或采用人工监测方式报送数据 | 每延误1日扣2分 |
| 9 | 不满足监测频次要求（在污水连续排放情况下，化学需氧量、总磷、氨氮等水质在线监测设备至少每两小时获得1个监测值，每天保证有12个监测数据；pH值和流量至少每10分钟获得1个监测值；） | 发现一次扣1分 |
| 10 | 污染源自动监测设施现场端报表数据应与省监管平台数据一致，数据不一致且未向环保部门报告 | 扣5分 |

7.维护费用及支付

（1）日常运行所需的电费、水费、通讯费用由采购方承担。

（2）付款方式：

采用先运维后支付的方式，一年服务期完毕考核合格后一次性付清全款（乙方提供增值税专用发票）。

8.相关责任要求、技术规范和操作规程按照国家环境保护总局制定的《污染源自动监测设施运行管理办法》和《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行），浙江省环境保护局《浙江省污染源在线监控系统运行规范（试行）》、《关于统一建立全省自动监测监控系统运营维护公司的通知》和《关于全省污染源在线监控系统运行维护有关事项的通知》。

- 第四章 拟签订的合同文本

- 采购合同

项目名称:2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

项目地点:

合同编号:

委托人:          浙江寰龙环境建设有限公司

- 受托人:

- 签订日期:      年    月    日

- 第四章 合同主要条款

项目名称：2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

项目编号：ZJLYCG2025-045

甲方：浙江寰龙环境建设有限公司

乙方：

甲、乙双方根据2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维的招标结果，依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及有关法规，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、组成合同的文件

1.本合同及附件

2.中标通知书

3.投标文件及其附件

4.招标文件

5.其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与本合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。

二、服务期

合同签订之日起一年，自      年  月  日起至     年   月  日止。

三、主要服务内容

COD、PH、水温、出水流量仪、数据采集仪、自动采样仪（一套标配），氨氮监测设备、总磷总氮监测等设备的运行及维护，按环保相关规定处置运维过程中产生的和化验室日常产生的废液。

四、技术规格性能参数

- 1、废水在线监控系统日常维护：每日上午下午二次远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续性异常情况，应立即前往污染源在线监测房对仪器进行检查。

- 2、COD分析仪日常、定期维护：

- （1）每48小时自动进行COD水质在线检测仪的零点和量程校正；

- （2）每周检查稀释液，发现不足时应及时添加；

- （3）对于用电极法测量的仪器，每周检查标准溶液和电极填充液，进行电极探头的清洗；

- （4）每月进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验（可自动校准或手动校准）；

- （5）每3个月对水样导管、排水导管、活塞和密封圈进行检查，并根据实际情况进行更换；

- （6）每3个月对仪器进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

- 3、出水流量计、PH、温度计、采样器的定期维护：

- （1）每1个月至少用酸液清洗1次PH分析仪的电极，每2个月至少用标准液进行1次两点校准；

- （2）每月检查超声波流量计高度是否发生变化，必要时进行校正；

- （3）每3个月对流量计进行1次零点校正；

- （4）每3个月检查等比例采样管是否完好、采样量是否准确。

- 4、总磷总氮分析仪日常维护、定期保养：

- （1）每周检查装置是否漏液、试样槽是否清洁，必要时候进行添加和清洗；

- （2）每月进行试剂更换并校正；

- （3）每月检查采样部分、计量单元、反应器单元、加热器单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗；

- （4）服务期限内至少更换8通阀转子、注射器的柱塞头、管道泵头一次；

- （5）每6个月对仪器至少进行1次零点和量程及相关性的自动或手动校准；

- （6）服务期限内至少更换UV灯一次。

- 5、氨氮自动分析仪定期维护：

- （1）每月检查气敏电极表面是否清洁，仪器管路进行保养、清洁；

- （2）每3个月检查气敏电极膜，必要时进行更换；

- （3）服务期限内至少需更换氨氮管件和电极一次；

- （4）每6个月对仪器至少进行一次零点和量程及相关性的自动或收到校准。

- 五、甲方工作

- 1.甲方应运行维护该系统所涉及的供电、供水、稳压、避雷设施、恒温（空调）设备、采样点的安全设施等条件，提供相应的保障工作，并对乙方日常的维护工作提供方便。

- 2.应在系统维护前向乙方提供系统仪器设备的相关技术资料，以便乙方能掌握系统的技术特征。

- 3.在系统交由乙方维护管理后，甲方须将系统的监测房钥匙全部转交给乙方，未经乙方同意，甲方人员不能随意操作、更改系统的设置等。

- 4.及时向乙方支付运行服务合同约定的污染源自动监控系统运行维护管理费用。

- 5.不得以任何理由蓄意干扰乙方正常工作或污染源自动监控设施的正常运行。

- 6.甲方应加强污染物治理设施运行管理，确保正常运行和污染物排放稳定达标，并落实水污染物排放前检测制度。

- 六、乙方工作

- 1.乙方根据当地环保局认可的运行方案及国家环保总局、浙江省环保局针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至相关环保部门。

- 2.乙方应按本合同约定对系统进行操作、维修、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏配件（包括整套设备及备件）等，常年备有日常运行、维护所需的各种耗材、备用整机或关键部件。严格按照附件《在线监控系统运行维护实施方案》进行实施，每次实施运维过程中必须有厂部人员进行陪同，同时做好相关记录。

- 3.若本合同运行维护期间开始前，本合同的系统运行不正常的，乙方应该对系统进行调整或修复，直至经双方书面确认运行正常后交付乙方进行运行维护工作，运行维护期间时间不作顺延。

- 4.运行单位应当保持污染源自动监控设施正常运行。污染源自动监控设施因维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行情况的，运行单位应当事先报告县级以上环境保护行政主管部门，说明原因、时段等情况，递交人工监测方法报送数据方案，并取得县级以上环境行政主管部门的批准；设施的维修、更换、停用、拆除等相关工作均须符合国家或地方相关的标准。

- 5.本项目包括人工、药剂及所有配件的采购更换（配件价格以厂家报价为准），运行维护服务期间，凡污染源自动监控系统和监控中心在正常使用的情况下损坏的仪器、设备、配件，均由甲方负责采购、乙方负责修复或更换。

- 6.若系统仪器出现故障，乙方须在接到报修通知之时起，故障响应时限1小时，4小时内到现场进行维修，若设备损坏严重且72小时内无法修复的，乙方应及时使用备机或按环保部门要求采用人工采样方式报送数据，同时以书面形式说明故障原因及解决方案，并上报当地环保部门和甲方单位。如果在72小时内无法修复机器，必须使用备机。

- 7.乙方在接受该套监测系统的运行维护管理后，因该套监测系统运行不正常引起的环保相应责任由乙方负责。因不可抗力、甲方（包括第三人）的人为损坏及其他行为造成的损坏，因甲方未达到2.1要求等非乙方原因而造成的系统停运（包括非正常运行）责任与乙方无关，乙方不承担由此产生的故障维修和仪器准确度的责任和费用。因乙方原因而造成的系统停运（包括非正常运行）、设备损坏等责任与乙方有关，乙方应承担由此产生的故障维修和仪器准确度的责任和费用。

- 8.乙方根据省、市环保局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相关要求，并建立符合环保部门要求的运行维护技术档案。

- 9.乙方要向甲方现场提交全年完整的运维记录资料。

- 10.在线监测流量计和PH检测仪校准均由乙方负责。

- 11.甲方下属各污水处理厂化验室废液及在线监测废液均由乙方负责处理。

- 七、运维服务考核

- 1.乙方的运维工作完成情况严格按照以下表中内容进行考核。考核方法采用综合加权平均法。

- 2.在合同期内，每一个站点考核每扣一分，甲方可扣除乙方合同款100元。

- 3.在合同期内,如果乙方运维服务综合考核低于60分时,甲方有权单方面终止合同。

- 4.正常运行考核要求

| - 序号 | - 考核内容 | - 评 分 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 未通过季度数据有效性审核 | - 扣10分 |
| - 2 | - 系统季度正常传输率低于90% | - 扣30分 |
| - 3 | - 系统季度数据完整率低于90% | - 扣30分 |
| - 4 | - 缺少设备操作使用维护、保养记录，运行、巡检记录，定期校准校验记录，标准物质易耗品定期更换记录，设备故障状况及处理记录 | - 每缺一项扣5分 |
|  | - 运维记录不全 | - 每处扣1分 |
|  | - 记录与历史数据不符，编造数据记录 | - 扣15分 |
|  | - 运维场所卫生环境不整洁 | - 扣1分 |
| - 5 | - 各级环保部门检查发现标样测定不合格 | - 扣10分 |
| - 6 | - 各级环保部门检查发现自动监测设施配套使用的标气和试剂不符合要求或超过有效使用期 | - 扣5分 |
| - 7 | - 各级环保部门检查发现自动监测数据与日常监督性监测、飞行监测等监测数据偏差超过相关技术规范要求 | - 扣10分 |
| - 8 | - 污染源自动监测设施故障在48小时内未能修复，没有按要求更换备用设施或采用人工监测方式报送数据 | - 每延误1日扣2分 |
| - 9 | - 不满足监测频次要求（在污水连续排放情况下，化学需氧量、总磷、氨氮等水质在线监测设备至少每两小时获得1个监测值，每天保证有12个监测数据；pH值和流量至少每10分钟获得1个监测值；） | - 发现一次扣1分 |
| - 10 | - 污染源自动监测设施现场端报表数据应与省监管平台数据一致，数据不一致且未向环保部门报告 | - 扣5分 |

- 八、合同金额及支付

- 1.本合同金额为大写            元（¥     元）人民币整。

2.日常运行所需的电费、水费、通讯费用由甲方承担。

3.支付方式：采用先运维后支付的方式，一年服务期完毕考核合格后一次性付清全款（乙方提供增值税专用发票）。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、违约责任及履约保证金

1. 因乙方原因未履行自动监控系统运行维护要求造成超标或损坏该系统，乙方应承担相应的责任,超标第二次开始，每次超标扣除运维费600元，超标结果以甲方或环保的跟踪样实际检测结果为准。如设备停用超过7个工作日以上，甲方有权终止协议。

2.人工采样监测的方式报送数据，按照合同规定少于一次或超过6小时，按少于一次扣除运维费600元计算，超过6小时按少于一次计算 。

3.若系统仪器出现故障，故障响应时限1小时，乙方须在接到报修通知之时起8小时内到现场进行维修，每超过时限一次扣除运维费600元。故障修复时限48小时，超过响应时间和修复时间每一次扣除运维费600元。

4.因双方原因造成系统不能正常运行，并造成损失的，由双方根据具体情况分担责任。

5.任何一方无法律或合同依据单方解除本合同的，应向对方支付合同约定运行维护费用30％的违约金。

6.因温度、湿度变化或甲方的超标排放导致监测系统出现监测数据异常，不属于运行维护的质量问题，但乙方应积极协助甲方解决，具体费用双方另行协商解决。

7.因环保部门月度检查质控样测试全年不合格次数不超过2次，超过每次罚款2000元；因环保部门检查运维台账存在重大的缺失问题或仪器数据存在重大的问题，每次罚款2000元。

8.如果在72小时内无法修复机器且未使用备机，甲方有权终止协议。

9.履约保证金：无。

十一、代表及通知

1.甲方指定        （电话：        ）为履行本合同的代表，乙方指定      （电话：        ）为履行本合同的代表，双方代表签署的与履行或终止本合同有关之文件均视为双方间有效的文件，双方均应遵守。

2.一方向对方发通知、文件等信函的，应按本合同记载的“地址”发送，并留底备查，若一方的联系地址变更的，应及时通知对方。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、争议解决

该合同执行过程中，若因环保政策影响使得企业的在线监控系统经过环保部门批准可以撤销时，该合同自然终止

本服务合同履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由甲方所在地的主管部门调解，调解不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

1.乙方为本合同项目的服务至项目验收合格后为止。

2.甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另外签订协议并支付费用。

3.本合同双方签字盖章并经招标代理机构盖章后生效，本合同一式七份，甲乙双方各执三份。招标代理机构执一份。

4.本合同自签订之日起生效，双方履行完合同规定的义务后自行终止。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。经双方协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

授权代理人：                      授权代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户银行：                        开户银行：

账号：                            账号：

签订日期：   年  月  日

鉴证单位：浙江中际工程项目管理有限公司龙游分公司

鉴证日期：   年  月  日

- 第五章 应提交的有关格式范例

- 一、投标文件外层包装袋封面格式

2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

（资格审查文件/资信技术文件/报价文件）

项目编号：

投标人单位名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：   年   月   日

在    年   月  日  时  分之前不得启封

- 二、投标文件封面格式

正本/副本

- 2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维

（资格审查文件/资信技术文件/报价文件）

项目编号：

投标人单位名称：                      （盖章）

法定代表人或授权代理人：        （签字或盖章）

日期：   年   月   日

附件

- 投标声明书

致：浙江寰龙环境建设有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                       。我     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （采购项目名称）（项目编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

- （一）法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

- 年       月       日

注：附身份证扫描件（正反面）

- （二）法定代表人授权委托书

本授权书声明：我         （法定代表人姓名）是            （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加             （项目名称）          （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月      日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人移动电话:

授权代表人移动电话:

授权日期：    年   月   日

注：附法定代表人和授权代表身份证扫描件（正反面）

附件

符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江寰龙环境建设有限公司

我方参加  项目名称（项目编号)  国企采购活动，郑重承诺：

一、具备《龙游县国有企业采购管理办法》（龙政办发［2021］58 号）第十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单。

三、没有下列情形：

1.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我方承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

- 注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业不需提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：               ）（项目编号：             ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

投标人为监狱企业的提供此函。

监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位提供服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务/货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月  日

投标人为残疾人福利性单位的提供此函。

备注：中标人为残疾人福利性单位的，应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件

- 供应商评分索引表

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联 系 人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 移动电话 |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 注册职业资格 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高级职称 |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |

注：企业营业执照、公司简介等资料附后（如有）。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

- 企业项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 | 中标通知 书日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：1.按招标文件评分细则要求提供的证明材料附后。

- 2.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行添加。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

项目负责人一览表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  |  | 职务 |  |
| 职称 |  |  | 移动电话 |  |
| 资格/职称证书 |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |
| 本项目拟担任工作 |  |  |  |  |
| 曾参与本项目类似的工作业绩获奖情况、担任的主要工作 |  |  |  |  |

注：1.按招标文件评分细则要求提供的证明材料附后。

2.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行添加。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

项目实施人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 职称证书编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.按招标文件评分细则要求提供的证明材料附后。

2.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行添加。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

商务响应承诺函

致：浙江寰龙环境建设有限公司

我方参与的  （项目名称）  （项目编号）   的公开招标采购活动，我方郑重承诺，我方承诺对招标文件中的商务要求完全响应。

如本公司对以上条款提供虚假承诺，愿承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

- 报价函

致：浙江寰龙环境建设有限公司

根据贵方                   项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交投标文件正本一份，副本四份，具体如下：

（1）资格审查文件；

（2）资信技术文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

6、我方与本采购有关的一切正式来往通讯请寄：

联系人：                           联系电话：

传真：                             电子邮件：

开户银行：                         银行账号：

联系地址：                         邮政编码：

投标人名称（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件

报价一览表

项目名称：	                                               单位：元

| 项目负责人 |  |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 投标总价 | 小写（￥）： 元 大写： 元整 |
| 备注 | 1.报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价。 2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。 3.报价应包括管理费、人工费、专业设备费、工具耗材费、工具维修费及机械折旧费、劳保福利费、人身意外伤害保险、合理利润、税金、招标代理费及依照有关法规涉及的保障费用等为完成本项目服务可能发生的全部费用。投标人对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面包干，如有漏项，视同已包含在项目报价中，不作调整。投标人不得再要求追加任何费用。 4.报价不得超过最高限价。 |

- 第六章 评标办法及开评标程序

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《龙游县国有企业采购管理办法》(龙政办发〔2021〕58号)及国有企业采购管理有关规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025年浙江寰龙环境建设有限公司城南污水处理厂出水在线监测仪表运维的评审。

一、评审小组

1.评审小组委托监管部门随机抽取组成，人数共3人，其中采购人代表1人，专家2人。

2.评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得也不应将评审情况扩散出评审成员之外。

3.客观公正对待所有评审供应商，对所有评审响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

4.采购人或采购代理机构对评审结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还评审响应文件。

5.在评审中，评审的任何一方不得透露与评审有关的信息，为明确本次采购项目的各项技术要求，各评审供应商应接受评审小组可能多次的询问、质疑和评审，如评审供应商不接受评审小组的询问、质疑和评审，其评审无效。

二、评分办法

1.本评标办法采用综合评标法，由资信技术分和报价分合计组成，其中资信技术分70分、报价分30分；满分为100分。

2.经初步评审合格的响应文件，评审小组根据招标文件确定的评审标准和方法，对其资信技术部分作进一步评审、比较、打分。

3.评审小组成员首先分别对每个供应商资信技术文件进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的资信技术得分，后计算报价分。

4.资信技术计分（70分）

4.1资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算。

4.2资信技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

5.投标报价计分（30分）

5.1预算价/最高限价：130000元。

5.2价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。

5.3投标报价得分=（评标基准价/投标人报价）×价格权值[30%]×100（保留小数二位，第三位四舍五入）。

6.综合得分=资信技术分+报价分，按综合得分由高到低进行排序推荐1名中标候选人(得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)，并提交评审结果。

三、评审程序

1.符合性评审

（1）评审小组依据法律法规和评审文件的规定，对响应文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备评审资格。

（2）评审供应商以评审响应文件中提供的书面材料为准。

评审小组对评审响应文件的判定，只依据评审响应文件内容本身，不依靠开启后的任何外来证明。如评审供应商提交的资质证明或其他内容不齐全，由此造成的后果由评审供应商自己负责。

（3）资格性审查未通过响应文件不再进行后续的符合性审查和评审。

2.评审响应文件符合性审查

（1）评审小组应当对符合资格的评审供应商的评审响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足评审文件的实质性要求。

（2）在资格性和符合性审查同时，对属于不合格供应商或者评审无效的供应商，评审小组必须提出不合格或者评审无效的事实依据，并出具不合格或者评审无效说明，评审供应商签字确认。评审供应商签字确认后评审小组全体成员签字。评审供应商拒绝签字确认的不影响评审小组做出的不合格或无效评审裁定。

（3）如果确定评审供应商无资格履行合同，其评审将被拒绝。

（4）资格审查和符合性审查不符合的评审响应文件将不再进行后续资信技术评审。

3.评审响应文件资格、资信技术评审

（1）按照评审文件要求，审查评审供应商所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，对资格、资信技术部分的进行评价和比较，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

（2）评审小组认为评审供应商的评审响应文件如有疑问的，将对评审供应商进行询标，供应商要向评审小组澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复；评审供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了评审响应文件的实质性内容的，评审小组有权对该评审响应文件作出不利于供应商的评判。

（3）在评审过程中，评审小组认为评审供应商的报价明显低于其他通过符合性审查评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时递交相关证明材料；评审供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为评审无效处理。

四、评分标准

| 序号 | 评分内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似业绩 | 投标人在2021年1月1日以来做过同类采购项目的，每个得1分，最高得2分。 注：提供合同扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 0-2分 |
| 2 | 体系认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得2分，最高得6分。 | 0-6分 |
| 3 | 项目组人员 | 拟投入本项目的项目负责人具有相关专业中级职称得2分，具有相关专业高级职称得3分；项目组团队成员（除项目负责人外）具有相关专业证书，每有一人得1分，最多得5分，以上人员不重复计分（需提供证书扫描件）。 | 0-8分 |
| 4 | 运维实施方案 | 方案内容完整，包含日常维护计划、定期校准计划、故障处理流程等，优得14-18分；内容较完整，良得9-13分；内容基本完整，一般得4-8分。（未提供内容的，不得分） | 0-18分 |
| 5 | 服务标准与承诺 | 明确服务标准，如数据传输有效率承诺达到95%及以上、设备故障率控制在一定范围内等，响应时间承诺在接到故障通知后2小时内响应，4小时内到达现场等，优得9-12分；标准较明确，承诺较合理，良得6-8分；标准基本明确，承诺基本合理，一般得2-5分。（未提供内容的，不得分） | 0-12分 |
| 6 | 应急保障预案 | 包含详细的备机备件清单及管理办法、人员排班计划、应急处理预案等，根据方案合理性、可行性综合评判，优得14-18分；较合理可行，良得9-13分；基本合理可行，一般得4-8分（未提供内容的，不得分） | 0-18分 |
| 7 | 合理化建议 | 详细全面、针对性及合理性好的得5-6分；内容一般、针对性及合理性一般的得3-4分；内容较差、针对性及合理性较差得0-2分。 | 0-6分 |

五、推荐中标候选人：

评审小组按照评审得分由高到低顺序进行排序，推荐1名中标候选人。